## Slide 1: VAKUUMSKE TEHNIKE

## Slide 2: ZAŠTO JE POTREBAN VAKUUM?
Da bi čestice mogle da se kreću (po pravoj liniji) na što većim rastojanjima.

## Slide 3: Da bi se dobile čiste površine
Atmosfera
(Visoki)Vakuum
Kontaminacija
(obično voda)
Čista površina

## Slide 4
Pritisak od 1 standardne atmosfere
  760 torr, 1013 mbar
na nivou mora, na 0 oC i na 45o geografske širine

## Slide 5
Atmosferski pritisak (standardni) =
0
14,7
29,9
760
760
760 000
101 325
1,013
1013
gauge pressure (psig)
pounds per square inch (psia)
inča žive
milimetara žive
tora
militora ili mikrona
paskala
bara
milibara

## Slide 6: Vakuum se klasifikuje:
Opseg Pritisak
grubi vakuum 100 – 10-3 bar
srednji vakuum 10-3 – 10-6 bar
visoki vakuum 10-6 – 10-9 bar
ultravisoki vakuum ispod 10-9 bar

## Slide 7: Jedinice za pritisak:
 | mbar | bar | torr | Pa(Nm-2) | atm | u Hg | mmHg | u H20 | mm H2O
1 mbar = | 1 | 1x10-3 | 0.75 | 102 | 9.869 x 10-4 | 2.953 x 10-2 | 0.75 | 0.402 | 10.197
1 bar = | 103 | 1 | 7.5 x 102 | 1 x 105 | 0.987 | 29.53 | 7.5 x 102 | 4.015 x 102 | 1.02 x 104
1 torr = | 1.333 | 1.333 x 10-3 | 1 | 1.333 x 102 | 1.316 x 10-1 | 3.937 x10 -2 | 1 | 0.535 | 13.59
1 Pa (Nm-2)= | 0.01 | 1 x 10-5 | 7.5 x 10-3 | 1 | 9.87 x 10-6 | 2.953 x 10-4 | 7.5 x 10-3 | 4.015 x 10-3 | 0.102
1 atm = | 1.013 x 103 | 1.013 | 7.6 x 102 | 1.013 x 105 | 1 | 29.92 | 7.6 x 102 | 4.068 x 102 | 1.033x104
1 lbin-2= | 68.95 | 6.895 x 10-2 | 51.71 | 6.895 x 103 | 6.805 x 10-2 | 2.036 | 51.71 | 27.68 | 7.03 x 102
1 kgf cm-2= | 9.807 x 102 | 0.981 | 7.356 x 102 | 9.807 x 104 | 0.968 | 28.96 | 7.356 x 102 | 3.937 x 102 | 104
1 u Hg = | 33.86 | 3.386 x 10-2 | 25.4 | 3.386 x 103 | 3.342 x 10-2 | 1 | 25.4 | 13.6 | 3.45 x 102
1 mm Hg = | 1.333 | 1.333 x 10-3 | 1 | 1.333 x 102 | 1.316 x 10-3 | 3.937 x 10-2 | 1 | 0.535 | 13.59
1 u H2O = | 2.491 | 2.491 x 10-3 | 1.868 | 2.491 x 102 | 2.458 x 10-3 | 7.356 x 10-2 | 1.868 | 1 | 25.4
1 mm H2O= | 9.807 x 10-2 | 9.807 x 10-5 | 7.354 x 10-2 | 9.807 | 9.677 x 10-5 | 2.896 x 10-3 | 7.354 x 10-2 | 3.394 x 10-2 | 1
1 dyn cm-2 = 0.1 Pa (Nm-2) = 10-3 mbar

## Slide 8: Vakuum se postiže pomoću vakuumskih pumpi
Karakteristike pumpi:
- kapacitet: zapremina koju pumpa izbacuje u jedinici vremena (dm3/s ili m3/h). To je konstrukciona osobina pumpe, nezavisna od postignutog vakuuma-određuje vreme za koje će pumpa postići određeni vakuum.
- maksimalan vakuum

## Slide 9: MEHANIČKE PUMPE:
Uljna mehanička pumpa
Maksimalan vakuum 5·10-5 bar
Kapacitet laboratorijskih
pumpi: 2-8 m3/h
rotor
pokretna krilca
opruga
stator
slavina gasnog balasta
izduvni ventil
izduvni otvor

## Slide 12
Dvostepena uljna mehanička pumpa (serijska veza)
Maksimalan vakuum 5·10-7 bar

## Slide 13
Molekularna pumpa
Tangencijalna brzina površine rotora: 50 m/s
Maksimalan vakuum (višestepene): 10-13 bar
Turbomolekularna pumpa
Brzina rotacije propelera: 104-105 obrta/min
Uz predvakuum od 10-5 bar, maksimalan
vakuum 10-13 bar
Kapacitet 102 – 104 l/s

## Slide 14: Turbomolekularna pumpa
ulaz
stator
ležište
ležište
rotor
velika brzina
pumpanja
visoka kompresija
izduvni
otvor
motor

## Slide 15: Turbomolekularna pumpa

## Slide 16: DIFUZIONA PUMPA
električni grejač
radna tečnost
konusne pregrade od materijala
otpornog na koroziju
4. cevi za cirkulaciju vodovodne vode
5. otvor na koji se veže mehanička
pumpa (predvakuum)
Maksimalan vakuum: 10-14 bar, uz hladne trapove

## Slide 17
Difuziona pumpa

## Slide 18: Difuziona živina pumpa

## Slide 19
Difuziona pumpa

## Slide 21: SORPCIONA PUMPA
adsorbens
- aktivni ugalj (specifična površina 1000m2/g; veličina pora oko 500 nm)
- zeoliti (specifična površina 600-800 m2/g; veličina pora 30 – 100 nm)
2. cilindar od metalne mreže
tečan azot
Dewar-ov sud
zaštitni ventil

## Slide 22: Zeolitski trap

## Slide 23: HEMIJSKA PUMPA
Katode (-) su ploče titana
Anoda (+) je rešetka od nerđajućeg
čelika
Maksimalan vakuum bolji od 10-13 bar
Kapacitet 100-1000 l/s

## Slide 24: UREĐAJI ZA MERENJE NISKIH PRITISAKA
U oblasti niskih pritisaka važi jednačina idealnog gasnog stanja:
Kontrola vakuuma, tj. merenje pritiska gasa zaostalog u evakuisanom sistemu vrši se manometrima

## Slide 25: Živin manometar
“U” cev visine oko 1m, ispunjena živom do oko polovine visine
- kod zatvorenog manometra:
P = h/76 bar
gde je h (u cm) razlika nivoa žive u krakovima manometra
- kod otvorenog manometra:
P = Pa – h/76 bar
gde je Pa trenutni atmosferski pritisak
Oblast grubog vakuuma
Razlika nivoa od 1 mm uključuje grešku od 10 % (tačnost razlike nivoa najviše ± 0,1 mm)
Razlika nivoa od 10 mm očitava se sa relativnom greškom ispod 1%

## Slide 26: McLeod-ov manometar
V je zapremina balona u cm3,
s je presek kapilare u cm2

## Slide 27: Moser-ova verzija McLeod-ovog manometra
Opseg rada 10-2 – 10-5 bara
i 10-4 – 10-7 bar

## Slide 28: Pirani-ev manometar
Radi na principu toplotne provodljivosti gasova
Opseg rada: 10-6 - 1 bar
Neophodna kalibracija.

## Slide 29: Penning-ov manometar
Radi na principu električne provodljivosti jonizovanog gasa
cilindrična anoda
katode
instrument za merenje jačine
struje
Opseg rada: 10-5 – 10-8 bar
Npr., za azot osetljivost merenja pritiska je 10 mA/mbar

## Slide 30: Jonizacioni manometar
Radi na principu električne provodljivosti gasa jonizovanog elektronima emitovanim sa užarene elektrode
užarena katoda
kolektor jona
kolektor elektrona
elektroprovodna obloga unutrašnjosti
staklene glave sonde
Opseg rada: 10-5 – 10-13 bar
Bayard-Alpert-ova sonda jonizacionog manometra

## Slide 31: VAKUUMSKI SISTEMI
1. rotaciona pumpa; 2. difuziona pumpa; 3. prelaz metal/staklo; 4. sonda vakuummetra; 5. vakuumske slavine; 6. nastavak staklo/staklo sa konusnim šlifom; 7. balončić sa adsorbatom 8. spiralna vaga; 9. tas sa adsorbatom; 10. električni grejač sa termostatskom kontrolom; 11. živin manometar

## Slide 37
Vakuumske komore za visoki i ultravisoki vakuum od nerđajućeg čelika

## Slide 40: Dijamagnetna (bakarna) vakuumska komora

## Slide 41: Problemi koji su ograničavajući faktor za postizanje maksimalnog vakuuma
Degazacija
(odstranjivanje gasova)
Gubitak
Virtuelan
Realan
Povratna struja
Difuzija
Propustljivost

## Slide 42
Atmosfera
(760 tor)
Vakuum

## Slide 43: Provera da li sistem “pušta”

## Slide 44: HELIJUM
Helijum je lak i mali
Mala koncentracija u vazduhu (0,0005%)
Omogućava dinamičko testiranje
Omogućava nedestruktivno testiranje
Nije toksičan, slabo reaktivan