## Slide 1
Protočno injekcione metode
FIA metode
Ljubiša Ignjatović

## Slide 2
Automatizacija fotometrijskih i spektrofotometrijskih metoda
1957. god prvi automatizovani instrument za hemijsku analizu (Technicon Auto Analyzer)
Veliki broj kliničkih uzoraka
Rutinsko određivanje vrsta
Smanjenje cena analiza
Primena automatskih analizatora proširila se iz kliničkih laboratorija u industrijske.
Počelo je rutinsko određivanje vrsta u uzorcima vazduha, vode, zemlje i u farmaceutskim preparatima i poljoprivrednim proizvodima.
Većina primera se završava sa fotometrijskim merenjima

## Slide 3
Dva tipa automatskih sastava
Diskretni
Kontinualni
Ili njihove kombinacije

## Slide 4
Kod diskretnih instrumenata pojedinačni uzorci se čuvaju odvojeno, autosampleri.
Odvojeni za vreme svake operacije kao što je: uzorkovanje, razblaživanje, dodatak reagensa, mešanje i prenos do mernog instrumenta.
U kontinuiranim uređajima uzorak postaje deo kontinuiranog protoka (protočne struje)

## Slide 5
Postoje dva tipa kontinuiranih procesa:
Segmentirane protočne metode (analitička struja se deli u pojedinačne segmente periodičnim ubrizgavanjem vazduha)
i
Nesegmentirane protočne metode (protočne injekcione metode) sa neprekidnom analitičkom strujom

## Slide 6
Peristaltičke pumpe
Uređaji u kojima se tečnost ili gas potiskuje kroz plastične cevi pomoću valjaka pričvršćenih na osovinu
Ploča pritiska cevi prema valjcima i na taj način obezbeđuje stalni protok
Zapremina je određena unutrašnjim prečnikom cevčica i vremenom trajanja.
Različita veličina cevi omogućava brzine protoka od 0,015 ml/min do 4 ml/min.

## Slide 7
Segmentiranje
Važan deo instrumenta je onaj koji omogućava pumpanje mehurića vazduha u svaku struju.
Razmak između mehurića je takav da se svaki uzorak prenosi u nekoliko protočnih delova.
Pre konačnog merenja struje prolazi uređajem koji uklanja mehuriće i ponovo spaja protoke.
U odsustvu mehurića moguće je zaostajanje repa prethodnog uzorka duž zidova cevi što povećava onečišćenje idućeg uzorka.
Druga svrha mehurića je poboljšanje mešanja uzorka i reagensa.

## Slide 8
SEGMENTIRANE PROTOČNE METODE
Razvijanje boje

## Slide 9
Idealni izgled signala detektora iz segmentiranog kontinualnog protočnog analizatora.....

## Slide 10
Primena analizatora sa segmentiranim tokom
U kliničkim laboratorijama, najprikladniji su za rutinska ispitivanja
U farmaceutskim analizama
Prehrambenim
Poljoprivrednim analizama

## Slide 11
Ružička i Hansen, 1975 god.-principe protočno-injekcione analize
Istovremeno objavljeni patenti Ružičke i Hansena u Danskoj i Stjuarta u SAD-u označili su početak nove tehnologije koja je veoma brzo bila prihvaćena u svetu.
“Flow injection analysis se ne objašnjava već demonstrira!”

## Slide 12
Najnovija metoda kontinuiranog protoka koja omogućava uvođenje vrlo tačnih zapremina uzorka u nesegmentiranu struju nosača.
Može se primeniti na skoro svaku analitičku reakciju čiji se proizvod može detektovati analitičkim senzorom.
merenja ne vrše u ravnotežnim uslovima pa se štedi vreme potrebno za mešanje

## Slide 13
RC1, RC2, petlje za mešanje, vrlo efikasan način mešanja uzorka sa nosačem ili reagensima uz min. razblaživanje

## Slide 14
Prva faza u FIA procesima je uzorkovanje.
Uzorak je odmeren i injektovan u struju nosača, jednostavnim injekcionim ventilom.
Druga faza je transformacija uzorka u vrstu koja će biti detektabilna i
treća faza je kada analizirana supstanca ili njegov derivat daje signal koji se koristi za kvantifikaciju.
Prva i treća faza su konvencionalne tehnike a druga faza srce FIA tehnike.

## Slide 15
FIA kriva je rezultat dva procesa:
fizički proces disperzije zone uzorka unutar struje nosača i hemijski proces formiranja reakcionih proizvoda.
  razblaživanje uzorka prouzrokovano kretanjem injektovane zone uzorka (disperzija u struji nosača) i
  povećanje koncentracije reakcionih proizvoda tokom transporta od injektora do detektora.
Oba procesa se dešavaju simultano i doprinose, zajedno sa dinamičkim karakteristikama detektora, izgledu FIA krive.

## Slide 16
1- tačna V analita unosi se u tok reagensa
2- uzorak se kreće, meša sa reagensom i formira proizvod
Obim mešanja i dužina trajanja se kontroliše protokom, obimom i geometrijom kanala.
vremenski interval između injektiranja uzorka i detekcije analita je reproduktivno. uzorci su obrađeni na isti način, omogućavajući poređenje sa standardima

## Slide 17
Princip metode
Odmah nakon injektiranja uzorka zona uzorka ima pravougaoni koncentracijski profil.
Prolaskom uzorka kroz cevi dolazi do širenja trake i disperzije (raspršivanja) pa profil poprima oblik pikova

## Slide 18
Visina i oblik FIA signala zavise od: Vuzorka, dužine i geometrije cevčica, brzine tokova, disperzije zone uzorka i reagensa i učestalosti ubrizgivanja uzoraka
Parametri kao što su brzina tokova, tip reaktora, dužine cevi, se slučajno odabiraju, a zatim prilagođavaju u toku rada.

## Slide 19
Disperzija D=Co/C
D = koeficijent disperzije predstavlja odnos koncentracije u momentu ubrizgavanja (Co) i koncentracije koja se dobija kao analitički odgovor detektora (C) posle disperzije
Granična disperzija D= 1-2
Srednja disperzija D= 2-10
Visoka disperzija D= 10-10000
DISPERZIJA

## Slide 20
Postoje dve vrste disperzije u FIA sistemima:
aksijalna i
radijalna
Aksijalna disperzija se javlja u pravcu toka toka i izaziva veća razblaženja i širenje pika od radijalne disperzije. preovlađuje u ravnoj cevi.
Radijalna disperzija je uzrokovana tokovima koji cirkulišu normalno na pravac toka, i na taj način izazvaju mešanje sa minimalnim razblaživanjem i širenjem pika.

## Slide 21
Promene na putu protoka, na primer u petljama za mešanje, a posebno gde su česte i oštre promene u pravcu okreta unapredjuju radijalnu disperziju. Petlje za mešanje dovode do veće osetljivosti i užih vrhova.

## Slide 22
Preokret u radijalnom protoku sa svakim preokretom u smeru protoka nosača je veoma efikasan za mešanje uzorka sa nosačem (reagensom) sa minimalnim razblaživanjem.
Efekat na formu pika je ogroman
Ako se porede pikovi dobijeni sa istom dužinom cevi reaktora za normalno namotani reaktor, serpentinski reaktor sa 42 okreta i serpentinski reaktor sa 92 namotaja.

## Slide 23
Ako je sistem dizajniran da se dobije mala (tzv. Granična) disperzija onda uzorak stiže do detektora u nerazblaženom obliku.
Takvi sistemi se koriste za:
pH ili konduktometrijska određivanja;
automatsko injektiranje uzoraka u AAS ili ICP instrumente;
kinetička određivanja ili funkcionalna određivanja u živim ćelijama.

## Slide 24
Sistemi sa srednjom dispezijom daju ”tipičan” FIA signal, gde je Cmax od 50% do 10% od koncentracije uzorka koja je injektovana.
Sistemi sa velikom disperzijom se koriste kada su koncentracije uzoraka velike za radni opseg primenjenog detektora.

## Slide 25
Tipičan FIA sistem radi:
Brzina protoka: 1 -2 ml/min po kanalu
Injektovana zapremina: 50-300 µL
Prečnik cevi: 0,5 mm
Dužina cevi: do 2 m
Brzina uzorkovanja: 1-2 uzorka/min

## Slide 26
Injektori
Zapremine uzoraka koje se injektiraju u protok kreću se u opsegu od 5 do 500 µl, pri čemu je tipična zapremina 10 do 30 µl.
Bitno je da se uzorak injektira brzo
Ne sme da remeti protok nosača (tu su zahtevi mnogo stroži nego u segmentiranim metodama)
danas su to petlje za uzorkovanje slične onima koje se primenjuju u (HPLC) hromatografiji.

## Slide 27
Valves:
Load sample loop:
Flow through:

## Slide 28
Poređenje HPLC sa FIA
Cilj hromatografije je da odvoji i detektuje nekoliko komponenti uzorka
HPLC zahteva visok pritisak
Nema tu kontrolu disperzije uzorka ni reproduktivnost
Injektiranje je i kod jedne i kod druge
FIA koristi detektujući signal samo jedne komponente uzorka
Nizak pritisak , 7 psi
Nekada koristi male kolone ali ne može da razdvaja tom rezolucijom

## Slide 29
Poređenje segmentirane tehnike sa FIA
Osnovna razlika je segmentiranje
Ono dozvoljava identitet svakog uzorka
Ali segmentirani kontinualni sistem radi pod ravnotežnim (steady state) uslovima. To znači da podešavanje sistema zahteva podešavanje vremena
U FIA postizanje steady state nije neophodno jer nema reproduktivnog vremena i kontrolisane disperzije uzorka
Za većinu detektora vazduh mora da se ukloni
Veličinu mehura je teško kontrolisati

## Slide 30
FIA metode su brze, 100-300 uzoraka/sat što zavisi od brzine odgovora upotrebljenog detektora i brzine hemijske reakcije
Poboljšano vreme odgovora (manje od min)
Velika ušteda reagenasa (mL) i uzorka (20 µL)
Granice detekcije su vrlo niske (reda 1 µg/L), reproduktivnost bolja od 1%
Jednostavno sastavljanje aparature od jeftinih i komercijalnih delova
Ušteda vremena
Izabrati parametre koji daju min disperziju i max vreme zadržavanja (ne mora se povećavati dužina cevčica, već se može smanjiti brzina struje nosača)
Prednosti FIA metoda

## Slide 31
Membrane sampling devices (MSD) je tehnika koja se koristi za razblaživanje ali i za druge operacije uzorka kao što je matriks modifikacija ili eliminacija, uzorkovanje u struji gasa, solvent ekstrakcija ili koncentrovanje uzorka.
MSD se opisuje kanalima dva protoka odvojenih membranom. Jedan od tokova je donorski, koji može biti bilo tečnost ili gas, koji sadrži analit koji je ili ubrizgan injektiranjem ili je sam u toku. Druga je prihvatna ili akceptorska struja.

## Slide 33
Membrane mogu biti:
porozne (Teflonske)
nepropusne (Silikon, guma) ili
jonske (Nafion)
Sa mikroporoznim membranama, maseni transport se dešava difuzijom analita kroz pore.
Te membrane se koriste za volatizacione analite kao što su rastvoreni CO2, NH3, H2S, HCN.

## Slide 34
Detekcija je najčešće fotometrijska ( UV/VIS i IR). Zavisno od supstanci različite luminiscentne tehnike su sve popularnije.
Elektrohemijske tehnike kao amperometrijska i potenciometrijska daju nove mogućnosti FIA metodama.
U novije vreme kupluju se FIA aparature čak sa AAS, ICP-MS, ICP-AES, GC.

## Slide 35
FIA of ppb levels of H2O2 in air.